ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ SiC- И Si-ДЕТЕКТОРОВ

ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ АЛЬФА-ЧАСТИЦАМИ

С. А. Евсеев1, Ю. Б. Гуров2, М. С. Довбненко1, Н. И. Замятин1,

Ю. А. Копылов1, С. В. Розов1, Л. Грубчин3, Б. Затько3

1ОИЯИ, Россия

2НИЯУ «МИФИ», Россия

3IEE SAS, Словакия

E-mail: evseevsa@jinr.ru

Представлены результаты исследования полупроводниковых детекторов из карбида кремния (SiC-SCD) [1, 2] и кремния (Si-SCD). Облучение проводилось с использованием стандартного спектрометрического α-источника 226-Ra с энергиями E = 4,8; 5,5; 6,0; 7,7 МэВ. Толщина чувствительного слоя SiC-детекторов n-типа составляла 25 мкм и 50 мкм, а диаметр рабочей области - 3,0 мм. Исходное энергетическое разрешение детекторов составляло 25 кэВ. Si-детекторы были изготовлены по планарной технологии из кремния n-типа проводимости с рабочей площадью 7 мм2 и чувствительной толщиной 300 мкм. Радиационная стойкость детекторов SiC и Si была исследована до и после облучения альфа-частицами при интегральных потоках до ~2×1011 α/см2. Было показано, что после облучения наблюдалась деградация: пики от альфа-частиц смещались в сторону нижних каналов и становились шире. Было обнаружено, что с увеличением дозы облучения энергетическое разрешение ухудшалось более, чем на порядок для SiC-ППД 50 мкм, в 4 раза для SiC 25 мкм и более чем в 2 раза для Si-ППД. В то же время эффективность сбора заряда (CCE) снизилась со 100% до 80% (рабочее напряжение 300 В) для SiC-ППД 50 мкм, со 100% до 90% (рабочее напряжение 200 В) для SiC-SCD 25 мкм и со 100% до 95% (рабочее напряжение 100 В) для Si-ППД при максимальной дозе облучения.

Список источников

1. S.A. Evseev et al. // Physics of Atomic Nuclei. 2023. V. 86, No. 5, pp. 841–844.

2. Yu.B. Gurov et al. // Instrum. Exp. Tech. 2024, V. 67, No. 6, pp. 1095–1101.